                                   山东泰源项目管理有限公司

济南市南部山区管理委员会社会事务管理局残疾人辅助器具采购
竞争性磋商文件

[image: image1.jpg]



SHANDONG TAIYUAN

项目名称：济南市南部山区管理委员会社会事务管理局残疾人辅助器具采购
项目编号：SDGP370191201902000353/2019NSCG12C0400 

山东泰源项目管理有限公司

二○一九年十二月
目录
4

第一章
竞争性磋商邀请函

6

第二章  供应商须知

9

一、总则

9

1、适用范围

9

2、说明

9

3、合格的供应商（供应商资格）

10

4、投标费用

10

二、竞争性磋商文件

10

5、竞争性磋商文件的取得及处置

10

6、竞争性磋商文件的组成

10

7、竞争性磋商文件的修改

10

8、竞争性磋商文件的澄清

11

三、响应文件的编写

11

9、响应文件的组成

12

10、 响应文件的编写方式

12

11、语言及计量单位

12

12、响应文件的密封及递交

13

13、响应文件的递交

13

14、响应文件截止期及修改、补充和撤回

14

15、报价要求

14

16、报价错误的修正

14

17、报价有效期

14

18、磋商保证金、履约保证金、成交服务费、公证费（见证费）

15

19、无效报价

16

20、解释权

17

第三章  项目说明

17

第四章 公开报价、磋商、成交

31

第五章  合同格式

34

第六章  响应文件附件部分格式

34

一、报价函

35

二、法定代表人授权委托书

36

三、报价一览表

37

四、分项报价表

38

五、2016年1月1日至今完成同类业绩一览表

39

六、商务/技术偏离表

40

七、无违规违法声明

41

八、无不良信用记录承诺函

42

第七章 其他政府采购政策加分说明

48

第八章  封面及封口格式



第1章  竞争性磋商邀请函

山东泰源项目管理有限公司受济南市南部山区管理委员会社会事务管理局的委托，就济南市南部山区管理委员会社会事务管理局残疾人辅助器具采购招标项目以竞争性磋商的方式进行采购，欢迎符合相应资格的单位前来报价、响应。

一、采购项目名称：济南市南部山区管理委员会社会事务管理局残疾人辅助器具采购

二、采购项目编号：SDGP370191201902000353/2019NSCG12C0400
采购项目情况：

	包号
	采购名称
	供应商资格要求
	预算

金额

	A
	济南市南部山区管理委员会社会事务管理局残疾人辅助器具采购
	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且应符合以下要求：1、具有在中华人民共和国境内注册的独立企业法人资格，持有合法的营业执照；2、未被信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、信用山东（www.creditsd.gov.cn）列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；3、供应商如为设备生产商须具有《医疗器械生产许可证》，供应商如为代理商则须具有《医疗器械经营许可证》或其当地食药监部门出具的医疗器械经营备案凭证有效证件;4、本项目不接受联合体报价。
	30万元


三、需求公示：见附件

四、获取采购文件


1.时间：2019年12月26日9时00分至2020年1月2日17时0分（报名截止时间）（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：济南市舜华路2666号汉峪金谷A2-2-2203。

3.方式：凡有意参加本次政府采购的供应商必须在中国山东政府采购网（http://www.ccgp-shandong.gov.cn) 及济南市公共资源交易中心（http://jnggzy.jinan.gov.cn/）同时注册登记并报名。登记备案成功后请及时联系代理机构进行系统确认，未在中国山东政府采购网及济南市公共资源交易中心报名或报名不成功均视为未报名，且将不具备本项目的报价资格。按以下方式获取纸质文件：携带营业执照副本、供应商如为生产商须提供《医疗器械生产许可证》，供应商如为代理商则须提供《医疗器械经营许可证》或其当地食药监部门出具的医疗器械经营备案凭证、信用信息查询截图、法定代表人证明或法定代表人授权委托书及其身份证，以上证件需加盖单位公章的复印件一套。获取采购文件时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。

4.文件工本费:300元/包。
文件售出不退。

五、公告期限：2019年12月26日 至 2020年1月2日


六、递交响应文件时间及地点 


1.时间：2020年1月10日13时00分至2020年1月10日13时30分（北京时间）

2.地点：济南市市中区站前街9号济南市政务服务中心1号楼B区开标厅

七、开标时间及地点 


1.时间：2020年1月10日13时30分（北京时间）


2.地点：济南市市中区站前街9号济南市政务服务中心1号楼B区开标厅

八、采购项目联系方式：

联系人：徐超 
联系方式：0531-88767383

邮箱：sdtaiyuan@163.com


九、采购项目的用途、数量、简要技术要求等

详见采购文件

十、采购项目需要落实的政府采购政策

详见采购文件

第二章  供应商须知

前 附 表

	序号
	内容
	说明与要求

	1
	综合说明
	项目名称：济南市南部山区管理委员会社会事务管理局残疾人辅助器具采购

项目地点：济南市南部山区
采购范围：详见项目说明部分。 

供货期：接到采购人通知后20日内，送到指派的区域内。
质保期：本项目自供货安装调试完毕并经验收合格之日起质保一年。 

	2
	采购方式
	竞争性磋商

	3
	供应商资格要求
	详见竞争性磋商文件

	4
	资格审查方式
	资格后审，资格审查所需以下资料复印件：

1）营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）；

2）《信用中国》网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ） 或《信用山东》网站（www.creditsd.gov.cn）中没有被列入失信执行人，重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的查询结果的截图（加盖公章）；

3）法定代表人授权委托书原件及授权代理人的身份证；

4）供应商如为生产商须提供《医疗器械生产许可证》，供应商如为代理商则须提供《医疗器械经营许可证》或其当地食药监部门出具的医疗器械经营备案凭证；

以上资料在报价当日由见证律师进行检查，未按要求提供的将按无效报价处理。

	5
	资金来源
	财政

	6
	报价有效期
	公开报价后90日历天

	7
	报价保证金
	根据鲁财采〔2019〕40号文件《山东省财政厅关于取消政府采购投标保证金等有关事项的通知》，自2019年7月1日起，全省政府采购活动不得向诚信记录良好的供应商收取投标保证金。对于满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定，但存在一般失信行为的供应商，采购人、采购代理机构可以按规定收取投标保证金。

若供应商为满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定，但存在一般失信行为的供应商，需交纳报价保证金；供应商诚信记录良好则无需交纳。

报价保证金为人民币伍仟元整；

报价保证金必须通过报价单位的基本账户以银行转账或电汇方式缴纳，报价保证金以实际到账时间为准，汇款备注中注明项目编号（可简写）。

收款单位：山东泰源项目管理有限公司

开户行：兴业银行股份有限公司济南高新支行

账号：376120100100175798

报价保证金须从供应商基本账户汇出且于递交报价文件截止时间前到达上述账户，否则视为自动放弃本次报价资格。

报价保证金有效期与报价有效期一致。投标单位需在汇款成功后将银行汇款回执单扫描件电子版发至sdtaiyuan@163.com注明项目名称及单位名称同时电话通知代理单位（0531-88767383 刘老师）。开标时提交供应商交纳报价保证金银行凭证加盖单位公章。

	8
	报价文件份数
	报价文件份数：一份正本,三份副本，壹份电子文档（可编辑的Word/Excel版本，电子版报价表必须是可读的Excel格式，电子版采用的存储介质应为U盘）。报价文件必须胶装（未胶状的报价文件被视为无效投标）。

三份《报价一览表》应单独封装在一个信封内，与报价文件分别密封，报价时递交采购代理机构。

	9
	踏勘现场
	不组织

	10
	答疑
	供应商若有任何疑问，应于2019年12月31日18：00时前，形成书面文字递至山东泰源项目管理有限公司；并发电子邮件至sdtaiyuan@163.com。招标代理机构统一将答疑回复文件以邮件形式发至所有竞争性磋商供应商邮箱。

	11
	付款方式
	合同签订前，成交供应商向采购人缴纳成交额的5%做为履约保证金，安装、配送完毕，经镇（街道）残联接收，并验收合格，采购人向成交供应商一次性付清所有的款项，同时履约保证金转为质保金，质保期满一年后无任何质量问题，无息返还。

	12
	递交报价文件截止时间、地点
	时间 ：2020年1月10日下午13:30

	
	
	地点：济南市市中区站前街9号济南市政务服务中心1号楼B区开标厅

	13
	公开报价

时间及地点
	时间：2020年1月10日下午13:30

	
	
	地点：济南市市中区站前街9号济南市政务服务中心1号楼B区开标厅

	14
	评审方式及办法
	综合评分法


一、总则

1、适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商邀请函中所叙述的项目。通过竞争性磋商方式择优选择成交供应商。

2、说明

1.1 “采购人”系指济南市南部山区管理委员会社会事务管理局。

2.2 “采购代理机构”系指山东泰源项目管理有限公司。

2.3 “供应商”系指响应磋商并参加报价竞争的单位。

2.4 “成交供应商”系指由磋商小组综合评审确定的取得与采购人签订合同资格的供应商。

3、合格的供应商（供应商资格）

符合以下条件的供应商，为合格供应商：

3.1 在中国境内注册，具有独立法人资格，并具备竞争性磋商公告中规定的其他条件；

3.2 提供的资格、资质证明文件真实有效；

3.3 向代理机构购买竞争性磋商文件并登记备案；

    3.4 在以往的采购活动中没有违纪、违规、违约等不良行为；

3.5 遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的条件： 

3.5.1 具有独立承担民事责任的能力； 

3.5.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.5.3 具有履行合同所必需的资金实力和专业技术能力；

3.5.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
3.5.5 满足竞争性磋商文件其他实质性规定。

3.6  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

3.7  符合招标文件中规定的其他实质性要求。 

3.8  本次采购不允许联合体投标。

3.9 营业执照、资质证书、法人授权委托书及授权人身份证、信用记录截图原件以上资料复印件加盖公章后须胶装到响应文件中。

4、投标费用

供应商应承担其编制报价文件与递交报价文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。报价文件不予退还。
二、竞争性磋商文件

5、竞争性磋商文件的取得及处置

5.1 供应商应从山东泰源项目管理有限公司处购买竞争性磋商文件，竞争性磋商文件售后不退。从他处复制的竞争性磋商文件或无竞争性磋商文件的供应商的报价文件，均为无效。

5.2 竞争性磋商文件应作保密处置，不得向他人泄露竞争性磋商文件的任何内容。供应商之间不得相互串通，提高或压低报价。若出现上述情况，采购人有权取消此次采购活动。
6、竞争性磋商文件的组成

6.1 竞争性磋商邀请函

6.2 供应商须知

6.3 项目说明

6.4 公开报价、磋商、成交

6.5 合同格式

6.6 响应文件附件部分格式

6.7 封面及封口格式

7、竞争性磋商文件的修改

7.1 采购代理机构对竞争性磋商文件必须修改的内容，需在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间5日前，以书面形式通知已购买竞争性磋商文件的所有供应商。补充文件将作为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。

7.2 为使供应商有足够的时间按竞争性磋商文件的要求修改响应文件，采购代理机构可酌情推迟提交响应文件的截止时间和日期，并将此变更书面通知上述每一供应商。

8、竞争性磋商文件的澄清

供应商对竞争性磋商文件如有疑问可要求澄清，应在递交响应文件的截止时间5日前以书面形式通知到采购代理机构。采购代理机构将视情况采用适当方式予以澄清答复。在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复于提交响应文件截止时间5日前发给所有购买竞争性磋商文件的供应商。供应商应在收到该澄清文件当日以书面形式给予确认，逾期不确认视为认同。澄清或答复作为竞争性磋商文件的组成部分，具有约束作用。在规定时间以后提出的澄清要求将不予受理。

三、响应文件的编写

供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按竞争性磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其报价对竞争性磋商文件做出实质性响应。否则，其报价有可能被拒绝或被视为无效。

9、响应文件的组成

供应商应按竞争性磋商文件的要求编写响应文件，提交证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件。

响应文件由报价函部分、资格审查部分、商务部分、技术部分四部分组成。

9.1 报价函部分

9.1.1报价函

9.1.2报价一览表

9.2 资格审查部分

9.2.1法定代表人证明及法定代表人身份证复印件（加盖公章），如法定代表人委托他人参加投标，提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（加盖公章）

9.2.2有关证明供应商法律地位的资质文件（包括营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证副本复印件、供应商如为设备生产商须具有《医疗器械生产许可证》，供应商如为代理商则须具有《医疗器械经营许可证》或其当地食药监部门出具的医疗器械经营备案凭证有效证件复印件，以上复印件均需加盖公章）；

9.2.3具备履行合同所必需的货物和专业技术能力的证明材料

9.2.4参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

9.3  商务部分
1) 开标一览表（见附件）；

2) 分项报价表（见附件）；

3）商务偏离表（见附件）；

4）企业业绩一览表：2016年1月1日起（以合同签订日为准）；

5）售后服务条款（格式自拟）；

6）供应商认为需要加以说明的其他内容。

9.4  技术部分 

1) 货物的型号（规格）、详细配置（包括硬件及软件）、主要技术指标及性能详细说明；

2) 技术偏离表（见附件）；

3) 所报货物的彩页、图纸和数据等详细资料；

4) 详细的交货清单；（格式自拟）
5) 供应商认为需要提交的其他相关证明文件。

10、 响应文件的编写方式

10.1 响应文件按以上顺序胶装成册，并在首页编制“响应文件目录”。

10.2 响应文件正本和副本用A4幅面的纸张打印复印。

10.3 “报价一览表”用A4幅面，竖版。

11、语言及计量单位

11.1 供应商和采购代理机构就本项目交换的文件和来往信函，使用中文。

11.2 除竞争性磋商文件另有规定外，响应文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

12、响应文件的密封及递交

12.1响应文件的签署

供应商必须按竞争性磋商文件的规定签署响应文件（正本、副本）、报价一览表，并在响应文件封面、报价一览表上加盖供应商单位公章。

12.2响应文件及电子文档的密封和标记
12.2.1供应商应准备四份纸质响应文件，一份正本和三份副本。在每一份响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，如正本和副本有差异，以正本为准。

12.2.2为方便开标、唱标，请供应商另外准备三份“报价一览表”单独密封，与响应文件同时提交。在封面加盖投标单位公章并注明报价一览表、项目名称、所投包号、供应商名称。

12.2.3供应商在递交纸质响应文件时须一并递交该响应文件的电子文件，此电子文件为签字盖章完毕的正本响应文件的扫描件，单独密封，建议U盘存储。

12.2.4供应商应将响应文件正本、副本、报价一览表和电子文件分别密封，在封口处加盖供应商单位公章，并在封面明显处注明：

12.2.4.1项目编号、项目名称；

12.2.4.2供应商名称（加盖公章）、地址、电话、传真；

12.2.4.3包封内容（正本、副本、报价一览表、电子文档）；

12.2.4.4每一密封封面上注明“于2020年 月 日 时 分（北京时间）之前不准启封”字样。

13、响应文件的递交

13.1 递交响应文件的地点和时间

地点: 济南市市中区站前街9号济南市政务服务中心1号楼B区开标厅
截止时间：2020年1月10日13时30分（北京时间）

13.2 供应商代表必须在提交响应文件截止时间前将响应文件送达指定地点。如因竞争性磋商文件的修改推迟提交截止日期的，则按采购代理机构通知规定的时间递交。

13.3 采购代理机构收到响应文件后，供应商在签到处进行签到。

13.4 电报、电话、传真、电子邮件等形式的响应文件概不接受。

13.5 对供应商提交的响应文件不予退还。

14、响应文件截止期及修改、补充和撤回

14.1采购代理机构将拒绝接收在提交响应文件截止时间后送达的响应文件。

14.2供应商在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。任何补充或修改的内容必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字。经法定代表人或其授权代表正式签署的修改和补充文件组成响应文件的一部分，份数和密封要求同响应文件一致。
14.2.1响应文件不能在报价截止时间之后进行修改、补充。

14.2.2响应文件的有效期为开标后90天（日历日），供应商在有效期内不得撤回其响应文件。

15、报价要求

15.1 本次报价非一次性报价，报价币种为人民币。

15.2 采购代理机构不接受可选择的报价方案和报价。任何有选择的或可调的报价方案和报价将被视为非响应性而被拒绝。

15.3 供应商的报价包括完成本项目竞争性磋商文件中所提出的工作范围及要求的全部内容，并达到采购人验收标准的所有费用，任何错报、漏报由供应商自行负责。

15.4 响应文件的单价和金额应全部以人民币报出，报价中所有单价取小数点后两位，所有合价和总价精确到“元”。为完成本项目而进行的合理支付均以人民币形式结算。

15.5 供应商应充分熟悉本项目与履行合同有关的各种情况，本文件不再对上述情况进行描述。
16、报价错误的修正

16.1 单独密封的报价一览表与响应文件正本及分项报价合计不符时，以报价一览表为准。

16.2 如果大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准。

17、报价有效期

17.1 从报价截止之日，报价有效期为90天（日历日）。

17.2 特殊情况下，在磋商有效期满之前，采购代理机构可以以书面形式要求供应商同意延长磋商有效期。供应商可以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长磋商有效期的供应商有权收回磋商保证金；同意延长磋商有效期的供应商应当相应延长其磋商保证金的有效期，但不得修改响应文件的实质性内容。

18、磋商保证金、履约保证金、成交服务费、公证费（见证费）
18.1磋商保证金

18.1.1报价保证金金额为：见前附表。

18.2履约保证金：5%。

18.3 成交服务费：成交供应商在签订合同前，按国家计委计价格[2002]1980号、国家发展和改革委员会办公厅发改办价格[2003]857号文收费标准向山东泰源项目管理有限公司交纳成交服务费。

18.4 律师费：按中标金额的0.1%收取（不足500元的按500元收取）。

18.5无论磋商结果如何，供应商自行承担自己所有与参加磋商活动有关的全部费用。

19、无效报价

19.1 供应商有下列情况之一，其报价将被视为无效：

19.1.1未按规定报价。

19.1.2响应文件未按竞争性磋商文件的规定签署或密封、盖章的。

19.1.3报价一览表未加盖本单位公章、法定代表人或授权代表未签字的。

19.1.4供应商不参加公开唱价仪式及磋商事宜的。

19.1.5供应商资格不符合竞争性磋商文件要求，未按竞争性磋商文件要求提供资格、资质证明文件的。

19.1.6响应文件载明的期限超过竞争性磋商文件规定的时间且不能被采购人接受。

19.1.7响应文件载明的付款方式不满足竞争性磋商文件规定且不能被采购人接受。

19.1.8未按磋商文件要求提交投标保证金（如有）。
19.1.9不符合响应文件中规定的其他实质性要求；
19.1.10法律、法规规定的其他情况。

19.2 供应商有下列情况之一，其投标不仅被视为无效，而且采购人将严格按照相关法律、法规及规章制度的规定行使权利并没收其磋商保证金。供应商给采购人和采购代理机构造成损失的，应予以赔偿。

19.2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的。

19.2.2供应商提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假材料的。

19.2.3以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的。

19.2.4供应商向采购人、采购代理机构、磋商小组成员提供不正当利益。

19.2.5在整个开标、评标过程中，供应商有企图影响评标结果公正性的任何活动或以任何方式诋毁其他供应商或恶意串通的。

19.2.6除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的。

19.2.7法律、法规规定的其他情况。

20、解释权

20.1 本次招标的最终解释权为采购代理机构，当对一个问题有多种解释时以采购代理机构的书面解释为准。

20.2 竞争性磋商文件未做明示，而又有相关法律、法规规定的，采购代理机构对此所做解释以相关的法律、法规的规定为依据。

第三章  项目说明

	序号
	名称
	数量
	参考参数

	1
	便盆
	1
	1、 适用于行动不便的残疾人，帮助其解决如厕困难
2、 材质：PP树脂料
3、 规格：360*300*80mm
4、容量：3000ml

	2
	三角手杖凳
	5
	1、 铝合金材质，铝合金经过表面氧化处理，轻便稳固，耐腐蚀不生锈
2、 加大坐板，21.5*24.5cm，贴合臀型设计，坐起来更舒服
3、 防滑脚垫，内含铁片，更耐用
4、承重力：≥100KG

	3
	单脚手杖
	7
	1、材质铝合金，支脚为单脚，管直径≥20mm、壁厚≥1.2mm，表面防氧化处理。

2、高度可调。
3、支脚垫材质为防滑橡胶材料； 

4、承重力：≥100KG

	4
	三脚手杖
	1
	1、材质铝合金，支脚为三脚，管直径≥20mm、壁厚≥1.2mm，表面防氧化处理。

2、高度可调。
3、支脚垫材质为防滑橡胶材料； 

4、静载承重力：≥100KG

	5
	四脚手杖
	5
	1、材质铝合金，支脚为四脚，管直径≥20mm、壁厚≥1.2mm，表面防氧化处理。

2、高度可调。
3、支脚垫材质为防滑橡胶材料； 

4、静载承重力：≥100KG

	6
	折叠手杖
	2
	1、材质铝合金，支脚为单脚，管直径≥20mm、壁厚≥1.2mm，表面防氧化处理。

2、可折叠。
3、支脚垫材质为防滑橡胶材料； 

4、静载承重力：≥100KG

	7
	不锈钢可调腋拐
	21
	1、主架：不锈钢材质，壁厚1.2mm。
2、材质：不锈钢；
3、承重110kg。
4、特殊设计的伸缩管，提供更佳的安全负荷；
5、防滑橡胶脚垫，增强与地面的摩擦力，内藏金属垫片，更加强其耐用性；
6、9档按钮可调节，调节范围1.15米-1.35米。

	8
	座便椅
	54
	1、 材质：铝合金
2、 净重：6KG
3、 承重：150KG
4、 双边带扶手，防滑纹理扶手
5、 五档高度可调，总高度：84—94cm
6、 可折叠
7、 后抽式便桶和翻盖上提便桶
8、 底座：长55cm，宽51cm
9、 加厚软皮盖板


	9
	淋浴椅
	15
	1、 底座：长50cm，宽45cm
2、 高度：67——81cm
3、 座板带孔，防止积水，防滑纹理
4、 坐板弧面造型，简单实用
5、 防滑吸盘大脚垫
6、 高强度铝合金支架：耐腐蚀性高
7、 6档可调，弹珠调节高速设计
8、 ABS座板,表面光亮易清洁.


	10
	助行器
	2
	1、框架：材质铝合金，大架管直径22mm，管壁厚度1.2mm，安全性能好，可折叠结构、美观耐用，使用方便。
2、脚管：管直径25mm，管壁厚度 1.2mm，高度可调。
3、脚垫材质为耐磨、有弹性、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料，着地性能好，稳定性佳。
4、把手高度：高度可调，配发泡手把，防滑、舒适；5档调节。
5、外形尺寸：（长×宽×高）cm:52×56×78-88。
6、可折叠，可定向。
7、最大承载量110kg；

	11
	助行器（儿童）（需提供样品）
	1
	扶手内径:35cm
前轮外径:58.5-60cm
后轮外径52.5-53.5m
侧脚管外径:59-67m
扶手至地面高度:41.5-51m
1、泡棉扶手
减少摩擦，防滑吸汗，柔软舒适，预防长时间使用导致的手茧
2、五档高度可调
可根据需要自由调整高度
3、鱼鳞式焊接
连接处均采用鱼鳞式焊接，光滑不刮手
4三寸轮
耐冲击PVC胎面
5折叠扣
采用P材料，180度可调角度，灵活方便
产品特点:高强度铝合金管表面氧化处理，
雾银+桔黄色，四脚支撑带轮，使用更平稳，
高度5档可調，调节灵活!

	12
	超声波盲杖
（需提供样品）
	1
	一、主要功能特点：
 1、单传感器障碍探测功能，可以探测前方3米以内的地面障碍物和上方1.6米内障碍物；并及时以语音、警笛和震动方式警示。探测障碍警示距离判断区分阶段：向前探测障碍播报，0.5米以内急促警笛报警播报“危险”；从0.6米开始到1.9米播报米数，1米到3米为嘀嘀声；上方分震动警示两段，1.0米—1.5米每秒震动3次，1.5米至2.5米每秒震动1次.
2、语音指南针方位语音播报功能，该系统不用校正，语音播报八个方位。也可以根据需要定制角度播报和各种语言播报。
3、语音报时功能，该产品采用先进智能和断电免调时技术，一次性调时后，断电再开启不用再调时；方便视障朋友使用。
4、倒计时功能。该产品增加倒计时功能，可设置倒计时，以方便从事按摩记时服务业的朋友使用。
5、寻杖功能。当盲杖离开使用者时便于寻找。
6、夜间红色闪光警示功能。视障朋友夜间出行可开启闪光功能，警示路人，确保安全。
二、技术参数：
1、产品全长：125--1350CM（含杖脚）
2、产品重量：约450克（含电池）
3、手柄材料：ABS工程塑料，
4、手柄长度：约320MM
5、杖杆材料：6061合金铝、氧化处理。
6、杖杆直径：约13MM
7、杖杆长度：约1000MM  
8、杖杆折叠后长度：约300MM
9、杖杆节数：4节（可根据身高定制长度；也可以定制伸缩杖扞）。
10、杖扞全贴反光膜。
11、杖脚配置：普通固定橡塑杖脚、旋转轮。
12、超声波系统技术参数：
超声波传感器（探头）1个，直径26MM，具备前方和上方障碍探测功能，探测距离1.6米。

	13
	普通轮椅

	82
	其规格为 (cm):102（长）×66（宽）×93cm（高）;
折叠宽度：28cm；坐深：42cm；坐垫宽度45cm；扶手间距离53cm；坐垫离地高度:54cm，扶手高度73cm；靠背高度42cm，大轮：24寸（61cm）黑色充气胎，小轮：7寸（17cm）黑色实心，承重：100kg;
其性能及特点：
1.车架为钢质材料，钢管直径22mm,壁厚1.0mm，采用双十字交叉杆支撑结构，车架表面处理为喷涂，交叉杆表面处理为喷涂，带坐便设计，抽拉便盆更方便。
2.面料为格色牛津布，透气性好，座面平整，缝边牢固整齐。无褶皱、跳线和破损等缺陷，固定塑料扶手，固定式铁踏板，脚踏支架长度可以调节，配有小腿带，安全带为加厚型按扣，高密度帯身。
3.前轮直径为17cm,高品质实心轮胎，前轮叉采用高强度钢板冲压成形；后轮直径为61cm黑色充气胎，塑料护手圈；轮辐钢质，采用14#的36根辐条。带有钢制刹车。内胎：美式胶嘴内胎；正品外胎；纸箱尺寸：约93×25×96cm；


	14
	多功能轮椅

	17
	主要参数:
其规格为 (cm):119（长）×66（宽）×96-126cm（高）;折叠宽度：30cm；坐深：43cm；。坐垫宽度:46cm；靠背高：46cm，坐垫离地高度:53cm，大轮：24寸（61cm）黑色充气胎，小轮：8寸（20cm）灰色实心，承重：100kg;净重26.4kg，毛重29kg
其性能及特点：
1.车架为钢管材料，管直径22mm，壁厚1.2mm，采用单交叉杆支撑结构，车架表面采用烤漆处理。
2.加厚海绵软座垫采用软质PU材料，面开U形开口厕孔，配有大容量PVC光面方厕桶,具有防水、易清洁功能，桶托与方厕桶配合顺畅，方便使用者灵活安装和抽出厕桶，配有小腿带，安全带为加厚型按扣，高密度帯身。靠背可任意调节90°-180°，角度调节位置固定可靠，配有机械滑杆无级别调节，配有弧形软质枕头，扶手可上翻或可快速拆装并易于操作，可上下调节腿托及塑料脚踏板，脚踏支架长度可以调节，配有小腿托，配备金属手动驻刹和防倾倒装置，使用安全可靠。
3.前轮直径为20cm,高品质实心轮胎，前轮叉采用高强度钢板冲压成形；后轮直径为61cm黑色充气后轮，电镀金属护手圈；轮辐钢质，采用14#的36根辐条。采用不锈钢护板。纸箱尺寸：117×32×81cm；

	15
	高靠背轮椅
	10
	主要参数:
其规格为 (cm):105（长）×66（宽）×95-124cm（高）;折叠宽度：28cm；座深：42cm；。坐垫宽度46cm；坐垫离地高度:52cm，扶手间距离：53cm；扶手高度73cm；靠背高度40-74cm，大轮：24寸（60cm）黑色充气胎，小轮：7寸（17cm）黑色实心，承重：100kg;
其性能及特点：
1.车架为钢质材料，钢管直径22mm,壁厚1.0mm，采用双交叉杆支撑结构，车架表面处理为喷涂，交叉杆表面处理为喷涂。
2.面料为黑色牛津布，透气性好，座面平整，缝边牢固整齐。无褶皱、跳线和破损等缺陷，后背可调节90°-150°任意角度，固定塑料扶手，可调节高度式活动腿及脚踏，脚踏支架长度可以调节，配有小腿带，安全带为加厚型按扣，高密度帯身。
3.前轮直径为17cm,高品质实心轮胎，前轮叉采用高强度钢板冲压成形；后轮直径为61cm黑色充气胎，塑料护手圈；轮辐钢质，采用14#的36根辐条。带有钢制刹车。内胎：美式胶嘴内胎；正品外胎；纸箱尺寸：约93×25×96cm；


	16
	运动式生活轮椅

	4
	参数：总宽59cm，折叠宽36cm，坐宽36cm，大轮直径：59cm，小轮直径10cm，坐高：47cm，总高71cm，总长82cm，坐深37cm，靠背高31cm，承重100kg。


	17
	电动轮椅（道路型）
	2
	主要参数:
车长：118.5CM；坐高：53CM；坐宽：45CM；车宽：64CM，折叠宽：38CM；前轮充气胎：16英寸；后轮实心胎：10英寸；车高：94.5CM，座深：43.5CM，靠背高：40CM，毛重：48KG；净重：44KG，承重量：≤100KG 续航：20公里
其性能及特点：
1.产品应符合GB12996-91《电动轮椅车》国家标准。GB12996-91《电动轮椅车》国家标准中型号、代号、类型及其他不确定的，请按以下要求执行:
1）道路型电动轮椅，前轮驱动操作模式功能；
2）车架采用高强度A3焊接，经静电喷涂，抗锈能力强；
3）座椅用海绵加成形板。座面及座背垫平整，无褶皱、跳线和破损等缺陷；
4）智能式控制器驾驶轮椅，后轮万向轮10英寸PU加厚耐磨轮，前轮选用16寸充气加厚耐磨轮，有较优的减震性能；
5）可变换时速1-6km/h，可显示量，可任意360°转向，可故障报警；
6）电机参数：250W*2；电池参数：12V*2,12AH电池；
7）爬坡度：6度，可翻越障碍物：速度：1-6km/h；
8）配可拆脚踏，脚踏管可分段选择调整踏板高度；扶手安全可靠，承重100kg。


	18
	电动轮椅（室内型）
	9
	主要参数:
车长：109CM；坐高：53CM；坐宽：45CM；车宽：61CM，折叠宽：38CM；大轮充气胎高：40.5CM；前轮实心胎高：24CM；车高：96CM，座深：45CM，靠背高：42.5CM， 包装尺寸：87*44*78CM；毛重：48KG；净重：44KG，承重量：≤100KG 续航：15公里
其性能及特点：
1.产品应符合GB12996-91《电动轮椅车》国家标准。GB12996-91《电动轮椅车》国家标准中型号、代号、类型及其他不确定的，请按以下要求执行:
1）同时具有手驱和电动两种功能；
2）车架采用高强度A3焊接，经静电喷涂，抗锈能力强；
3）座椅用海绵加成形板。座面及座背垫平整，无褶皱、跳线和破损等缺陷；
4）智能式控制器驾驶轮椅，前轮万向轮10英寸PU加厚耐磨轮，后轮选用16寸充气加厚耐磨轮，有较优的减震性能；
5）可变换时速1-6km/h，可显示量，可任意360°转向，可故障报警；
6）电机参数：250W*2；电池参数：12V*2,12AH电池；
7）爬坡度：6-8度，可翻越障碍物：速度：1-6km/h；
8）配可拆脚踏，脚踏管可分段选择调整踏板高度；扶手安全可靠，承重100kg。


	19
	多功能护理床

	19
	1、规格:
外形尺寸规： 长度2060mm，床面宽度960mm，床体标准高度550mm。
便孔尺寸：310X230mm
2、 功能：
1）摇把数量为3个,手动左右翻身为1个、手动起背为1个、手动腿位升降为1个、坐便转换为快速板手。
2）调节范围：
背部可升降角度：0-75°
腿位可升降角度：+25°至-75°
侧翻身可升降角度：0-60°
3） 摇把：
采用金属螺旋设计，摇柄表面电镀处理，可折叠，牢固实用。
 4）摇杆：
摇杆弹盒采用钢件，防破裂，具有高支撑力，高耐磨，安全可靠，使用轻松无噪音，保证使用顺畅，带防尘套。
 5）铝合金护栏：
侧面护栏总长1150mm，D型铝合金扶手，表面硬化处理，5支铝合金护栏支柱，上下连接件采用一次冲压成形钢件，厚度3.0mm，开关精心设计确保长期使用的安全性，配有防松紧固件，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高于床面，可防止床垫移位。
 6）床头尾板：
采用ABS工程塑料，中间点缀黄色利用模具一次注塑成型，耐褪色，耐老化，耐腐蚀易清洁。床头、床尾在不借助任何工具的情况下可自由拆卸。
7）移动静音脚轮：
方便自由移动；同时带有刹车装置以固定床身，移动脚轮直径12cm，内置双轴承，叉子采用冷板2.5mm（厚度）一次冲压成型，胎面为软胎面。
8)床垫：
床垫外层床罩为纯棉布材质，体感舒适，柔软，内胆采用6公分高弹性海绵，回弹性好，并经防虫处理，长期使用不变形，并且透气性好。
9）1秒速开便门：
便门承重材料采用直径20mm的实心钢棍，有效支撑臀部力量，确保长时间使用不会出现下沉、不回位等现象。便口床垫与便口位置采用粘和设计，接便时无需搬动护理人员，取走床垫，配合快速接便装置，可使便口在1秒内打开，实现真正零等待。并配有可调高低装置，如在使用过程便口出现下沉情况，可自行调节恢复原位。便口下方容器承重板采用厚度1.2mm的钢板一次冲压成形，整体安全可靠。
10）腿部承重：
   支撑材料采用直径38mm的圆管,厚度5mm,可承受100公斤的重量安全、牢靠、长期使用不变形。
11）背部升降滑轮设计：
配有4个加宽滑轮,避免长时间使用床体之间的摩擦产生的噪音和对床体的损坏.减少摩擦祖力,减轻护理人员负担。
12）左右翻身滑轮设计：
在左右翻身时配备的转动滑轮，可减少摩擦阻力，增加使用寿命。
13）圆角框架设计：
圆角框架设计不单纯美观漂亮，更增加了整个框架的整体性，并且避免了使用时对被褥床垫的划伤。
14)腿部触地滑轮设计
当腿部下降到与地面接触时，腿部底端配备的小黑轮与地面做滚动做用，避免划伤地板。
15）床体可承载重量300㎏。
3．材料：
 1）床帮采用厚度为1.2mm的40×60方管。床面采用厚度为1.2mm的15×30方管。床体连接件均采用厚壁2.75mm以上管材或3mm冷板冲压成型。
2)焊接工艺;
床架和床面采用机器人平铺满焊，焊接牢靠,焊接处平整光滑，坚固耐用。
3)床体喷涂工艺:
床体表面经二度酸洗磷化后，静电喷涂而成，床体涂覆为抗静电粉体，抗酸碱腐蚀，耐褪色。
4. 产品配置
  静音轮、铝合金护栏、餐桌、6公分床垫、便盆、水盆、输液架、ABS床头床尾、说明书、保修卡


	20
	防褥疮床垫

（需提供样品）
	5
	1、材质：天然橡胶；透气绒面型；
2、床垫尺寸：≥200*90cm， 
3、原理：床垫分成两组，使床垫周期性的交替放气，产生波浪式的工作方式，达到改变人体支撑点的作业。由于两组气室轮流接触身体，使病人身体下空气能够流通，对防止和治疗褥疮有一定疗效；
4、静音设计，大幅度降低噪音，高效低噪音电机；
5、气体交替循环，可以不断按摩，从而起到防褥疮效果；
6、采用双气道，气流更多更强劲；
7、轮流充放气，使空气自然流通；
8、一体成型，边缘不漏气，气管可拆卸，可根据实际需求灵活组合、拆卸、清洗简单方便。
9、承重：≤270KG。

	21
	防走失腕表（成人）（需提供样品）
	3
	1.GPS+LBS+WIFI定位技术
2.亲情号互拨双向通话以及语音监听
3.高清触摸屏大字体显示
4.心率检测
5.IP68防水
6.摔倒报警 
7.一键急救
8.语音报时 
9.戏曲播放
10.吃药提醒
11.运动提醒
12.久坐提醒
13.安全围栏
14.历史轨迹
15.低电报警
16.大头像电话本

	22
	沟通板
	12
	1、执行标准：按企业执行标准执行
2、适用人群：用于成年自闭症人群和智障人群等语言表达、语言理解、语言沟通障碍等功能障碍者
3、产品组成：（1）电子沟通板（2）电源适配器（3）产品说明书（4）1条充电数据线
4、硬件（1）操作系统 ：Android 6.0，处理器:MTK MT8127，核心数量:四核（2）存储容量：16GB，系统内存:2GB，可扩展容量:128GB（3）屏幕尺寸:7英寸，屏幕分辨率:1024x600，屏幕比例:16:9（4）屏幕描述:全视角电容屏，支持5点触控，指取设备:触摸（5）WiFi功能:支持，音频接口:3.5mm
5、沟通软件（1）适用于：Android 系统；（2）四种程序：选择板程序、流程表程序、情绪调节程序、语音沟通程序：*（3）两种操作方式：拖动操作、点击操作；*（4）四种选择布局：1*1、2*2、3*3、3*5；（5）内含基础包，包含300张图形符号，300种符号声源
6、工作时间：8小时
7、供电方式：3.8V 
8、包装：配有纸质包装盒

	23
	启智类辅具
	7
	适用于智力残疾人，启发认知障碍儿童的智力、培养思维能力、锻炼手指能力等。

	24
	认知类辅具
	2
	适用于智力残疾人，启发认知障碍儿童的智力、培养思维能力等，各类图片、积木、棋牌、玩具等认知用具。

	25
	上肢功能训练器
	1
	规格：57×63×85cm
棍Φ3×120,支架高度调节分6档
用途：通过将抬举棍置放于不同高度，训练其上肢抬举功能，也可在抬举棍两端负重，增加抗阻力

	26
	手功能训练器
	1
	规格：33×24×36cm
质量1.5kg
材质：木制
用途：训练上肢稳定性、协调性提高上肢的活动能力
训练方法：用手指握住一个或多个可以活动的不同形状的小饰物，沿轨道进行运动。

	27
	下肢功能训练器
	7
	用于改善下肢关节活动、肌力及协调功能训练。
产品尺寸：60*46*106cm；
坐垫调节范围：62-80cm最大承重：120 KGS；
备注：配置LCD显示屏，时间，速度，距离，卡路里。

	28
	综合功能训练器
	3
	规格：
100×107×200 cm,质量43kg,配颈托一个,配4块重块,每块4磅,带扭腰盘,背部、足部起按摩作用.  
说明：
颈椎牵引,腰部肌肉训练、背部、脚部按摩增进血液循环。

	29
	听书机
	2
	1、连接WIFI，在线或下载听书听歌，共享网络资源。
2、听网络播客，内容实时更新。
3、在喜马拉雅听网络电台，各地电台随意听。
4、有网络磁盘，在线或下载听。
5、支持多种音频及视频格式文件，方便听音乐，听电影。
6、支持多种电子书格式，自由选择普通话及方言(广东话、台话、四川话、湖南话、河南话)，且语速、语调可调。
7、工具箱：收音机、万年历、计算器、计时器、指南针、磁场管理
8、内置存储器和SD卡扩展功能，并支持内存和SD卡之间互相拷贝文件。更具有USB OTG接口，连接U盘。
9、具有语音提醒及语音提醒功能。
10、本机支持TXT.HTM.HTML.MHT.微软DOC.DOCX.EPUB.PDF.AZW.RTF.MOBL.PRC等文本格式。
11、本机兼容GBK.BIG5.UTF8.UTF16等编码。
12、高压缩比数字录音，支持内置与外置麦克风录音，录音格式支持PCM.MP3。
13、带有的功能：数字调频立体声收音机，计算器，计时器，闹钟，万年历，具有语音备忘录与语音提醒。
14、包装清单：E10听书机*1、座充*1、数据线*1、OTG线*1、耳机*1、挂绳*1、使用说明书*1、保修卡*1

	30
	助听器（需提供样品）
	3
	1、 全数字电脑编程耳背式助听器，验配范围≤120 dB；
2、*独立可调节通道：≥20个；
3、*最大声输出：≥136dBSPL；
4、*满档增益：≥82 dBSPL；
5、等效输入噪声：≤14dB；
6、*总谐波失真：≤1%；
7、*频率响应范围：200-6000 Hz；
8、电流量≤1.2mA;
9、具有自动反馈抑制设置；
10、具有遥控功能；
11、感应拾音线圈最大灵敏度：≥115 dB；
12、自适应方向性双麦克风，具有智能降噪功能；
13、*聆听程序：≥4个，且具有频率转移功能；
14、具备低电压提示功能；
15、内置测听功能；
16、容FM系统且安装接收机之后整体防水；
17、防水、防尘；
18、具备双耳电话、双耳无线同步；
19、具有声音数据记录功能，数据存储功能；
20、具备自动电话、自动FM、自动蓝牙、自动程序切换功能；


第四章 公开报价、磋商、成交

一、响应文件的递交及公开报价仪式

1.响应文件递交时间：2020年1月10日13:00-13:30（北京时间）

  地点：济南市市中区站前街9号济南市政务服务中心1号楼B区开标厅
2.公开报价时间：2020年1月10日13时30分（北京时间） 

3.采购代理机构组织响应文件的递交，递交响应文件的供应商代表应签字确认。

4. 公证员（见证律师）对各供应商提交的响应文件密封情况按签到顺序进行检查，并当场宣布检查结果。

5. 唱价：工作人员当众按供应商的签到顺序开启报价一览表，唱价员宣读供应商名称、基础报价等主要内容，供应商法定代表人或其授权代表签字确认。

二、磋商小组

采购人将根据本项目的特点依法组建磋商小组，其成员由有关方面的专家以及采购人等三人以上的单数组成，其中技术、经济方面的专家不得少于磋商小组成员总数的三分之二，磋商小组负责审阅响应文件，与各供应商进行商务、技术磋商，推荐成交供应商候选人或经采购人授权确定出成交供应商。

三、磋商原则和评审办法

（一）磋商原则

“公平、公正、择优、效益”为本次竞争性磋商的基本原则，磋商小组按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在磋商过程中恪守以下原则：

1.统一性原则：磋商小组将按照统一的磋商原则和磋商方法，用同一标准进行评审。

2.独立性原则：磋商工作在磋商小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。磋商小组成员对出具的磋商意见承担个人责任。

3.物有所值原则：通过第一轮的公开报价，激发供应商展开竞争，进一步优化方案，并使报价符合预期目标。

4.保密性原则：采购代理机构应当采取必要的措施，保证磋商在严格保密的情况下进行。

5.综合性原则：磋商小组将综合分析、评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出成交供应商。

（二）评审办法
本次评标采用综合评分法，磋商小组根据磋商文件中的评审因素量化指标对满足磋商文件全部实质性要求且提交最终报价的供应商进行综合评分，得分最高的供应商为成交供应商。

1.初步评审

磋商小组首先对供应商进行资格审查。资格审查指依据法律、法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、磋商保证金，如果供应商出现没有按照要求，提交全部资格证明文件或资格证明无效；未按要求提交磋商保证金（若需要），将被视为没有通过资格审查。

磋商小组对供应商进行符合性检查。符合性检查指相应文件全部按照磋商文件的要求进行了实质性响应。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

2.磋商：磋商小组将集中与通过初步评审的单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。竞争性磋商文件有实质性变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。实质性变动的内容经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。供应商应当根据磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行再次报价。

（1） 供应商在磋商小组规定的时间内按要求再次以书面形式报价，并由法定代表人或授权代理人签字确认。

（2）最终报价后，重大偏离不允许被修正，但磋商小组将允许修正报价中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应竞争性磋商文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

（5）如出现供应商达不到法定数量，供应商最终报价均超出采购预算，磋商小组有权否决所有报价，采购人报请监督管理机构批准后另行采购。

3. 综合评审，确定成交供应商

最终报价结束后，磋商小组对合格供应商进行综合分析和比较，并根据磋商文件中的评审因素量化指标对满足磋商文件全部实质性要求且提交最终报价的供应商进行综合评分，得分最高的供应商为成交供应商。得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序排序；得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣的顺序排序。

评分标准

	序号
	打分项目
	评分因素
	评分标准

	1
	报价部分
	投标报价
（30分）
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格满分为30分。其他投标单位的价格分统一按照下 列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30（投标报价得分保留小数点后两位，第三位小数四舍五入）。

	2
	技术部分
	技术性能
（35分）
	对供应商提供的整体方案的合规性、完整性、先进性等方面进行综合评估，投标产品技术指标、功能及配置对招标要求的响应程度。对投标方案中所用产品的技术先进性、安全性、稳定性、易用、易维护等性能进行综合评估。完全满足磋商文件要求得35分，在此基础上根据以上量化因素每出现一处相对弱势项减1分，最低得1分。

	
	
	售后服务支持（18分）
	1、本地化服务：承诺的售后服务内容及响应速度，售后安装调试服务、培训指导服务人员，供应商是否提供原厂技术支持等在6-9分范围内进行评分。响应文件中没有此项描述的本项不得分。
2、供应商在售后服务方案（包括服务体系建立、管理机构设置、设备定期检查和日常维护的运营保障方案、紧急故障处预案、备品备件、定期回访等）内容和质保方面的承诺，在 6-9分范围内评分。响应文件中没有此项描述的本项不得分。

	
	
	样品
（10分）
	供应商所投产品的质量优良、安全性能高、技术先进、稳定性强、易用、易维护，完全满足磋商文件要求的，得10分，在此基础上根据以上量化因素每出现一处相对弱势项减2分，最低得2分。评分中标单位提供的所有样品封样留存以确保中标单位按照样品进行供货。样品制作及运输等费用由供应商自行承担。

	3
	商务部分
	业绩情况
（3分）
	供应商近三年（2016年9月1日以来）类似项目业绩，每提供1个合同，得1分，最高得3分。以投标现场提供合同原件为准。

	
	
	响应文件编制（4分）
	响应文件组成齐全，内容按要求填写规范，外观良好，外形尺寸、页码编排、装订符合磋商文件要求的，得4分，在此基础上根据以上量化因素每出现一处相对弱势项减1分，最低得1分。


四、磋商纪律

1、磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

2、磋商小组成员在磋商期间不得与供应商进行私下接触，不得私自离开磋商现场，如确需离开现场须在见证律师监督下进行，并按时返回。

3、在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商及结果的任何行为，否则取消其磋商资格。

4、在磋商过程中，供应商对响应文件的内容在符合竞争性磋商文件的前提下可进行修改，但最终报价必须以书面形式确认。

五、成交通知书

确定成交结果后，向成交供应商签发《成交通知书》。对未成交者，采购人不对未成交原因做出解释，同时亦不退还响应文件。

六、授予合同

《成交通知书》发出后30日内，采购人与成交供应商签订合同。竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件以及磋商过程中的最终书面报价、有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。
第五章  合同格式

采购合同（参考）

项目名称:                  

项目编号:               
甲    方:                        
乙    方:                        

代理机构名称：                   

合同生成日期：

                  （甲方）所需                  (货物名称)经                  （代理机构名称）以        招标文件在国内以公开招标方式进行采购。经评标委员会确定             （乙方）为中标供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、合同一般条款

2、合同特殊条款

3、采购服务内容

4、合同补充条款或说明

二、货物的名称、数量

                                                   （后附详细清单）

三、合同金额

合同总金额：人民币                               （大写）

人民币                               （小写）

乙方开户单位：

乙方开户银行：

乙方开户账号：

四、付款

1、付款途径：                      。

2、付款方式：                      。
五、交货时间、地点、验收方式

1、交货安装时间：                      。

2、交货地点：甲方指定地点。

3、验收方式：自行验收。
六、质量保证期

货物质量保证期为        年（自通过验收之日起）

七、履约保证金：

八、合同生效

本合同为附条件生效合同，除甲乙双方签章，同时加盖代理机构合同审核章后，合同生效。 

九、合同保存

本合同一式五份，甲方二份，乙方二份，代理机构一份。

十、违约条款

（1）合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为成交金额的5%。中标人违约，直接从履约保证金中扣除；采购单位违约，从采购款项中扣除。

（2）成交供应商给用户造成的实际损失高于违约金的，成交供应商应给用户对高出违约金的部分予以赔偿。

（3）成交供应商迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合磋商文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。

（4）其它未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》规定为准。

十一、合同发生纠纷时，向济南仲裁委员会提起仲裁。

甲    方（公章）：              乙    方（公章）：

法定代表人或授权代理人：（签字）法定代表人或授权代理人：（签字）

地    址：                     地    址：

邮政编码：                     邮政编码：

电    话：                     电    话：

签订时间：                     签订时间：

第六章  响应文件附件部分格式

一、报价函

山东泰源项目管理有限公司：

经研究，我们决定参加项目编号为SDGP370191201902000353/2019NSCG12C0400  的政府采购项目的竞争性磋商活动并提交响应文件，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的响应文件，正本一份，副本三份，电子文档一份。

2、我方对竞争性磋商文件完全认同。如果我方的响应文件被接受，我方将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，并按我方响应文件及其承诺按期、保质、保量提供服务。

3、我方理解贵机构有选择成交供应商的权利。

4、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我方同意按竞争性磋商文件规定交纳磋商保证金并遵守贵机构有关磋商会议的各项规定。

6、我方的响应文件自公开报价之日起有效期为90日历日。

7、我方若未成为成交供应商，贵机构有权不做解释。

供应商代表姓名、职务：

供应商单位全称（公章）

法定代表人或其授权代理人签字：

开户单位名称：

开户银行：

账    号：

   地    址：

   邮政编码：

   电    话：

   传    真：

年   月   日

二、法定代表人授权委托书

法人授权委托书

                         （供应商名称）法定代表人                    授权我单位                      （职务或职称）                    （姓名）为我单位本次磋商授权代理人，全权办理此次                                     竞争性磋商政府采购项目（项目编号：                 ）的一切事宜。代理人在该项目活动中所签署的一切文件，我（单位）均予承认。

代理人无转委托权。

特此授权。

（附授权代理人身份证明复印件）

授权单位（公章）：                        
法定代表人（签字）或盖章：                      
年    月     日

三、报价一览表

（本表除响应文件内包含外，另单独密封一式三份）

供应商名称（盖章）：                 法定代表人或授权代理人签章：            

项目名称：               

项目编号：                                              

                                                       单位：元（人民币）

	名 称
	报价（元）
	供货期及质保期
	对磋商文件的响应程度

	济南市南部山区管理委员会社会事务管理局残疾人辅助器具采购
	（总价）大写：

（总价）小写：
	供货期：

质保期：
	

	备注：


投标单位法定代表人或授权代表现场签字确认：                        
注：此表可根据需要同格式扩展。

年   月   日

四、分项报价表

项目编号：SDGP370191201902000353/2019NSCG12C0400 

项目名称：济南市南部山区管理委员会社会事务管理局残疾人辅助器具采购
供应商名称（盖章）：                        

法定代表人或授权代表签字：                  

                              单位：元

	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单价
	合计

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总计金额：大写：                                          小写：


注：本表由供应商根据实际情况自行填写。

五、2016年1月1日至今完成同类业绩一览表

项目编号：SDGP370191201902000353/2019NSCG12C0400   

项目名称：济南市南部山区管理委员会社会事务管理局残疾人辅助器具采购
供应商名称：（公章）                  
法定代表人或授权代理人签字：            
	使用单位
	项目名称
	规模
	服务周期
	合同价格

（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：本表可按同样格式扩展

六、商务/技术偏离表

项目编号：SDGP370191201902000353/2019NSCG12C0400    

项目名称：济南市南部山区管理委员会社会事务管理局残疾人辅助器具采购
供应商名称：（公章）                     
法定代表人或授权代理人签字：             
	序号
	内容
	竞争性磋商文件

条款号
	竞争性磋商文件

规格
	响应文件规格
	偏差内容
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：本技术偏差表，如有，则填写具体的技术条款及偏离条款；如无，则填写无偏离。
年  月  日

七、无违规违法声明

无违规违法声明
山东泰源项目管理有限公司：

我公司承诺参加政府采购活动 3年内在经营活动中没有重大违法记录。

    特此声明。

    如果以上声明不真实，我方承担虚假响应的责任，中标无效，并按法律、法规的规定接受处罚。

 供应商全称：                      

（盖单位公章）

                                                             年  月  日

八、无不良信用记录承诺函

无不良信用记录承诺函（供应商自行查询适用）

致山东泰源项目管理有限公司：

    本单位郑重承诺，我单位无以下不良信用记录情形：

1、被人民法院列入失信被执行人；

2、被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

3、被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、不符合政府采购法第二十二条规定的条件。

我单位已就上述不良信用行为按照招标文件规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。 

供应商全称：                      

（盖单位公章）

                                                             年  月  日

第七章 其他政府采购政策加分说明

一、小型和微型企业

1、依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》本项目执行政府采购政策。

2、小型和微型企业价格扣除：根据财政部、工业和信息化部（财库〔2011〕181号）文件规定，供应商属小型或微型企业并以其自身产品（或提供其他小型或微型企业制造的产品）和服务投标，质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，可给予小型和微型企业的价格6%的扣除（注：扣除后的价格仅作为评审价格，如中标，签订合同时以投标报价为合同价格）。

扣除价格=小微型企业产品报价×6%

评审价格=投标总报价格-扣除价格

注：供应商须提供声明函（见附件格式），并填写小微型企业产品汇总表（见附件格式），否则不给予价格扣除。

3、若同一合同包内的小型、微型企业产品仅是构成所报产品的部件、组件或零件的，则该报价产品不给予价格扣除。

4、中小企业划分标准详见工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部出台的工信部联企业[2011]300号文件。

二、节能产品（强制采购类产品）

政府采购项目，强制采购《节能产品政府采购清单》内带“★”号的强制采购节能产品，优先采购列入财政部、国家发展改革委制定的《节能产品政府采购清单》和财政部、国家环境保护总局制定的《环境标志产品政府采购清单》内的产品。

节能清单中的计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备、镇流器、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯）、电视设备（普通电视设备（电视机）、视频监控设备（数字硬盘录像机、监控电视墙（拼接显示器）、监视器）、便器、水嘴等品目为政府强制采购的节能产品（具体品目见节能清单中“★”标注）。其他品目为政府优先采购的节能产品。

本次采购若涉及最新一期《节能产品政府采购清单》内强制采购的产品（带★号），无论项目说明中是否明确为强制节能产品，供应商都必须投报强制节能产品，否则按无效投标处理。供应商必须填写《强制节能产品报价说明表一》，格式见附件，填表要求按附件表下附注。

如果在最新一期《节能产品政府采购清单》中无对应细化分类或该清单中的产品确实无法满足工作需要的，允许在节能清单之外选择。

三、节能产品（非强制采购类）加分

供应商所报产品属于当期《节能产品政府采购清单》内产品（非强制采购类）的，应按招标文件要求于响应文件中提供属于清单内产品的证明资料，并按要求填写节能产品加分明细表（见附件格式），否则不予以加分。

加分标准

1、报价加分   节能产品报价/投标总报价*4%*价格分

2、技术加分   节能产品报价/投标总报价*4%*技术分

注：供应商在报价时必须对属于当期《节能产品政府采购清单》内产品单独分项报价，并于响应文件中提供属于清单内产品的证明资料[即所报产品在当期《节能产品政府采购清单》中的所在页（截图），《节能产品政府采购清单》应在中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/查询]。（①节能产品是指财政部、国家发展和改革委员会公布的当期《节能产品政府采购清单》内的产品；②同一合同包内的节能产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品不给予加分；③若同一合同包内的节能产品仅是构成所报产品的部件、组件或零件的，则不给予加分。）。

四、环境标志产品加分

供应商所投产品属于当期《环境标志产品政府采购清单》内产品的，应按照招标文件的要求于响应文件中提供属于清单内产品的证明资料，并按要求填写环境标志产品加分明细表（见附件格式），否则不予以加分。

加分标准

    1、报价加分   环保产品报价/投标总报价*4%*价格分

    2、技术加分   环保产品报价/投标总报价*4%*技术分

注：供应商在报价时必须对属于当期《环境标志产品政府采购清单》内产品单独分项报价，并应于响应文件中提供属于清单内产品的证明资料[即所投产品在当期《环境标志产品政府采购清单》中的所在页（截图），《环境标志产品政府采购清单》应在中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/查询）（①环境标志产品是指财政部和环保部公布的当期《环境标志产品政府采购清单》内的产品；②若同一合同包内的环境标志产品仅是构成所报产品的部件、组件或零件的，则不给予加分。）

五、给予监狱企业和戒毒企业价格扣除：

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定：在政府采购活动中，监狱企业和戒毒企业视同小型、微型企业，评审中享受同小型、微型企业相同的价格扣除。

监狱企业和戒毒企业参加政府采购活动时，应当按照招标文件要求于响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

六、残疾人福利性单位有关政策

按照财政部、民政部、中国残疾人联合会《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号文件规定执行。须提供《残疾人福利性单位声明函》原件。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

监狱企业、小型和微型企业产品报价说明表（如果是，请填写）

	序号
	货物及服务

名称
	型号/规格
	制造厂名称
	数量
	单价
	监狱企业
	小型、微型企业

	
	
	
	
	
	
	合计
	合计

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	监狱、小型、微型企业产品报价总计
	
	


附注：

1、填入的产品必须是本企业生产的产品，或代理的其他监狱企业、小型企业、微型企业的产品；

2、填写本表的小型和微型企业须同时按附件格式提供“中小企业声明函”；填写本表的监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。代理监狱企业、小型、微型企业的产品，须同时提供产品授权和该企业的监狱企业、小型企业、微型企业证明。

3、不填报本表，不需提供“中小企业声明函”和证明文件，但评审时不对其产品给予评审价折扣。

中小企业声明函（如果是，请填写）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为  型（小型或微型） 企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为  型（小型或微型） 企业。

2.本公司参加       （招标人）的           （项目名称） 采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他   型（小型或微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：在响应文件正本中附企业所在地县级以上中小企业主管部门近3个月内出具的认定书原件，同时提供去年的财务审计报告复印件加盖公章。如提供其他小微企业制造的产品，则同时提供其生产企业所在地的县级以上中小企业主管部门近3个月以内出具的认定书原件和去年的财务审计报告复印件加盖公章。

供应商（公章）： 

日期：  年  月  日
残疾人福利性单位声明函（如有时，请填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

日  期：

第八章  封面及封口格式

封面格式：

	响应文件

（正本）
项目编号： SDGP370191201902000353/2019NSCG12C0400 

项目名称：济南市南部山区管理委员会社会事务管理局残疾人辅助器具采购
供应商名称（公章）：

地址：

电话：

传真： 
	响应文件

（副本）
项目编号： SDGP370191201902000353/2019NSCG12C0400 

项目名称：济南市南部山区管理委员会社会事务管理局残疾人辅助器具采购
供应商名称（公章）：

地址：

电话：

传真：


	报价一览表
项目编号： SDGP370191201902000353/2019NSCG12C0400 

项目名称：济南市南部山区管理委员会社会事务管理局残疾人辅助器具采购
供应商名称（公章）：

地址：

电话：

传真：
	电子文档
项目编号： SDGP370191201902000353/2019NSCG12C0400 

项目名称：济南市南部山区管理委员会社会事务管理局残疾人辅助器具采购
供应商名称（公章）：

地址：

电话：

传真：


封口格式：

	………于2020年  月  日  时 分之前不准启封（公章）………


                                       - 1 -                         


